| 附件:采购数量及技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神经科学研究中心实验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 主要技术要求 | 厂家/型号 | 数量 | 金额 (元) | 质保 |
| 1 | -86℃超低温保存箱 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.2、样式：立式 *2.3、有效容积≥728L，标准装载量为500个2英寸冻存盒。 2.4、外部尺寸：1041*980*1980mm。 2.5、内部尺寸：766*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 2.6、净重/毛重（KG）： 350/383.5Kg **2.7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 2.8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； *2.9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 *2.10、门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式门锁手把设计；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。紧凑式脚轮设计，灵活方便。内门手把：一体双料压铸成型，使用方便；外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 2.11、隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm。 **2.12、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量10.5KW/24h。 2.13、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性； 2.14、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 2.15、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； *2.16、提供5V供电接口，能兼容同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； 2.17、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本； ***2.18、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 2.19、25℃环温时，降温速度≤6小时 **2.20、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 三、售后服务及其他： 3.1 维修： 3.1.1 设备验收合格后整机保修壹年，压缩机保修叁年，终身维修。 3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。 3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。 四、安装及验收要求： 4.1安装地点：业主制定地点。 4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 | 国产 | 1 |  | 厂家提供一年免费保修。 |
| 注：1、本包设备必须整包投报。 2、如上述技术要求中具有涉及独家指标、型号或专利条件的参数，均不作为投报的必要条件，投标人可选择与之质量、性能、档次相当的产品参加投标。 3、进口设备、国产设备均按免税人民币报价。 |  |  |  |  |  |  |